安徽中医药大学神经病学研究所附属医院
SPF动物房动物洗笼机设备采购公告
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项目名称： SPF动物房动物洗笼机设备采购
采购单位： 安徽中医药大学神经病学研究所附属医院
公告日期： 2026年10月14日
截止时间：2026年10月18日
一、项目概况
根据安徽中医药大学神经病学研究所附属医院科研实验中心工作需要，现公开招标采购SPF动物房专用相关设备一批，用于实验动物房日常工作需要。欢迎符合资质的供应商参与投标。
二、采购内容及技术要求
（一）. 设备名称及数量
洗笼机：1台。
动物洗笼机技术要求：
（一）原理和用途：
1、实验动物用清洗设备，可以自动化清洗动物笼具、动物饮水瓶等物品。
2、原理：设备以软化水作为工作介质，通过大流量的循环泵，将清洗舱内的水在清洗管路中循环，并通过喷淋臂喷淋笼盒，对物品进行强有力的冲洗；设备的漂洗将独立水箱内的干净水流通过独立漂洗的管路直接喷射到被清洗的笼盒上，达到最佳的漂洗效果。高温纯化漂洗水回收作为下一程序的清洗水，节约资源。

（二）技术及性能要求：
1、材料及结构：外壳及清洗舱采用SUS304不锈钢（AISI304），内表面光滑、焊缝平整、无清洁死角；舱体和水箱设隔热保温。内腔板厚≥1.5mm。
2、工作条件：AC380V，50HZ，三相+零线+地线，电加热，投标人提供最大功率、电源负荷、进水水质、水压、耗水量、排水温度、排风及排热需求。（提供实物佐证证明材料）
3、外部尺寸：≤2050mm(W)*850mm(D)*1950mm(H)，内腔尺寸：≥1550mm(W)*750mm(D)*1070（双层）mm(H)。
4、噪音分贝≤70dB(A)，测距1m，报告背景噪声及工况。
5、操作面板：PLC或等效工业控制系统，彩色触摸屏，中文操作界面，可编辑并存储程序；建议可存储≥24种程序。记录时间、温度、压力、报警等关键数据，支持USB或等效方式导出。
6、门系统：门系统采用配重和手动垂直提拉方式（关门和开门时间可以实现1秒内完成），省力而快捷，让装载卸载笼盒更便捷；门系统的主钢丝绳附有拉力传感器实时监控开关门所承载的质量，可以实现监控钢丝绳的寿命，提高稳定性以及故障监控能力；同时为了防止意外发生，提供辅助第二钢丝绳保护。（需提供实物照片）
7、门密封系统：硅树脂密封。
8、对兔笼和豚鼠笼，设备可单循环实现酸洗加碱洗（设备内置酸碱性清洗剂各6kg），达到最佳清洗效果。
9、主清洗管道具有过滤功能，用于过滤150μm以上颗粒物，防止堵塞喷淋臂和清洗管路。
10、清洗臂设计：≥6个喷淋臂（清洗喷淋臂与漂洗喷淋臂独立管路设计，无交叉污染），清洗水嘴及漂洗水嘴在同一平面，清洗嘴≥44个，漂洗嘴≥86个，与可调节笼盒放置架相配合达到最佳清洗覆盖，防止交叉感染，不接受上下十字旋转手臂的设计。（投标时需提供实物佐证证明材料）
11、西门子PLC控制系统，法国施耐德继电器、意大利罗瓦拉清洗水泵和漂洗水泵等国际一线品牌电器件，10.2寸触摸屏操作，操作界面可编辑清洗程序带USB数据接口，接打印机，自动打印清洗数据；具有按清洗次数提醒滤网情理功能；控制系统具有实时监控清洗水压功能，在清洗过程中，当清洗水压过低时，暂停机器运行并在屏幕中显示水压数据，保障清洗喷淋压力的有效性。（投标时控制系统需提供国际一线品牌）
12、喷嘴出水压：清洗水嘴压力≥1.5 Bar；漂洗水嘴压力≥1.4Bar。
13、笼盒放置方式：清洗舱内笼盒可倾斜、水平自由摆放，自适应调节清洗架，可同时满足大小鼠笼，豚鼠笼及兔笼等多种笼具清洗，获得最佳清洗数量和效果。
14、标准循环：清洗水温 ≥55°C,漂洗水温 ≥82°C，循环时间≤4.5min，标准程序包含清洗，沥干，漂洗和排干，清洗吞吐量≥40笼盒/循环（290*178*160的一层能洗20个，两层40个），清洗支架可以进行角度调节，以加强喷淋覆盖率和喷淋压力的作用，让清洗更加洁净。（需提供实物照片）
15、清洗循环泵额定流量，在13米扬程下可以实现500L/min喷淋清洗，功率≤1.5kw，泵头材质为316不锈钢，并配有配有软起动变频功能，降低水泵启动瞬间喷淋压力过大对笼盒的伤害（投标时提供不锈钢泵头图片和原厂技术文件证明，验收时工程师现场提供拆壳验证，水泵品牌需要为国际一线品牌）。
16、漂洗系统：独立漂洗水泵额定流量在17米扬程下提供45L/min喷淋漂洗，功率≤0.3kw，配有独立控温水箱，以及独立的喷淋管路和喷淋清洗臂，不共用清洗管路，确保漂洗水的绝对洁净（投标时提供不锈钢泵头图片和原厂技术文件证明，验收时工程师现场提供拆壳验证，水泵品牌需要为国际一线品牌）。
17、清洗程序：可根据用户需求编辑≥24种，一种是碱性清洗和漂洗结合；一种是碱性清洗、酸性中和、高温纯水漂洗，两种清洗模式。
18、隔热保温设计：设备舱体，水箱等绝缘隔热保温设计，以最大限度减少热量损失，降低运营成本。
19、漂洗水回收设计，最终漂洗水经过系统过滤后可用于下次清洗的初洗用水，节约电能和水资源。
20、采用重力坡度排水设计，确保排净，彻底。

（三）安全性（需提供实物照片）
1、门闭锁装置:门处于开启状态时不能进行清洗。
2、紧急制动装置:控制面板具有紧急制动装置。
3、断电保护装置：断电时自动关闭供水和蒸汽管路。
4、异常情况报警：蜂鸣及可视。

（四）设备性能认证
生产商具备ISO-9001认证、ISO14001认证和ISO45001认证。

（五）配套设施
主机一套，包括1桶6kg碱性清洗剂和1桶6kg酸性清洗剂、双层笼盒清洗篮架，一套。

（六）售后条款
1、维护响应时间：2小时响应，24小时到场。
2、售后服务：设备生产企业原厂工程师提供售后服务，质保时间≥5年。
3、文件：提供现场安装图纸，提供操作手册。
4、安装调试及培训：设备厂家在安装现场提供原厂安装调试及培训服务。

三、投标人资格要求
1. 具有独立法人资格及医疗器械经营/生产许可证（如适用）；
2. 具备同类设备的生产或销售经验，需提供近3年类似项目业绩证明（附合同复印件）；
3. 具有良好的售后服务能力，需在安徽省设有常驻技术服务机构；
4. 未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单。
四、招标其他相关要求：
本项目采用现场议标，要求：
1. 投标人的身份证复印件和法人授权委托书、投标人公司证件复印件；
2. 生产厂家授权委托书、售后服务承诺各1份；
3. 设备资料：纸质2份、电子版资料1份（包括不限于生产厂家资质、产品注册证、技术参数）；
4. 技术人员现场介绍设备性能参数、价格及售后服务等，时间十五分钟以内。

五、开标时间及地点
时间：2026年10月26日9:00（8:30签到）；
地点：安徽省合肥市庐阳区长江中路357号，安徽中医药大学神经病学研究所附属医院12楼会议室。
六、联系方式
采购单位：安徽中医药大学神经病学研究所附属医院
地址：安徽省合肥市庐阳区长江中路357号
联系人：张先生
电话：19056164059；邮箱：zhangw6850@163.com。

备注：本公告最终解释权归采购单位所有，未尽事宜以招标文件为准。




安徽中医药大学神经病学研究所附属医院
2026年10月13日
