安徽中医药大学神经病学研究所附属医院
SPF动物房专用IVC笼具采购公告
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一、项目概况
根据安徽中医药大学神经病学研究所附属医院科研实验中心工作需要，现公开招标采购SPF动物房专用IVC笼具一批，用于实验动物房日常工作需要。欢迎符合资质的供应商参与投标。
二、采购内容及技术要求
（一）. 设备名称及数量
①IVC笼具数量：
主机: 4台；
笼盒: 880套；
笼架:6列*10层，3套；
笼架:5列*10层，2套；
笼架型号:8列*10层双面，2套；
笼架型号:7列*10层，4套；
备用笼盒规格: 600套。
备注：IVC笼具的数量只是预估的值，具体多少需要厂家根据现场实地测量后，决定最优数量。

（二）. 技术参数要求：
小鼠独立通风IVC笼具
一、小鼠IVC系统技术要求
系统组成：由送排风主机、笼架、完整笼盒、饮水瓶、网盖、过滤膜、标签牌、连接气路及监测组件组成，须整体匹配、完整交付。
（一）IVC主机技术要求
1.主机规格≤400mm×600mm×1600mm，电源220V/50Hz，最大运行功率≤200W。
2.主机采用304不锈钢材质柜体搭配ABS工程塑料面板，表面光滑平整易清洁，边角设计圆润有弧度。电源插座、监控网络端口与监测笼盒的数据连接端口采用航空插头，均安装在机箱顶部。底部带4个静音万向轮，其中2个带刹车，操作方便灵活且方便检修。（需提供实物照片）
▲3.主机进风口面积≥1500cm2（需提供进风口实测尺寸照片），进风位置优化适中无障碍物阻挡，以保证进风充分减少换气误差；进风口的内侧带304不锈钢初效滤网（需提供实物照片），保证进风洁净有效。
▲4.风机采用无刷EC直流电机，低转速、大叶轮设计，单个风机直径≥28cm(需提供放置于主机上风机实测尺寸照片），保证通风效率和风量冗余设计；可连续安全运行≥50000小时无故障。
5.主机内嵌式触摸显示屏≥7英寸，垂立安装无斜面（需提供实物照片）不易积尘。触摸屏需带有自动息屏模式，时间可自行设定；屏幕可实时显示温湿度、换气次数、压差数值等。
▲6.主机的进排风采用可移动完全封闭式结构过滤器，进风通道至少提供中效、高效两级过滤。过滤器有外壳保护装置，防止进排风压力不均或移出滤芯更换时造成的有害气溶胶泄露。（需提供过滤器放置于主机内、移出室外时的功能演示实物照片）
▲7.进风中高效过滤器内搭配两层不同效率的滤芯组合行成一定的空腔，高效过滤效率≥99.999% （提供具有CMA标识的第三方检测报告并标出相关指标予以证明）。
▲8.主机正面带过滤器工作动态提示的可变换颜色的LED信号灯源，以显示绿色、黄色、红色分别表示过滤器正常、堵塞预警、严重堵塞需更换（需提供在过滤器不同工作动态时LED信号灯源颜色变化对比实物照片）以直观提醒管理人员；不接受不能动态反馈过滤器正常、预警、堵塞等不同工作状态的计时器提醒方式。
▲9.主机采用PLC智能控制设计模块组，连接笼架上的数据监测笼盒，在线实测笼架上单个笼盒内压力值和风速流量值，非监测送排风主管道内数值。每套主机配置1套数据监测笼盒，笼盒内含①风速流量传感器、②压力传感器。（需提供数据监测笼盒及传感器实物照片）
(二）小鼠笼盒技术要求
▲1.笼盒采用全新的聚亚苯基砜树脂（PPSU）材料，产品应符合如下性能：耐酸耐碱；笼盒在≥134℃、200kPa耐压力蒸汽试验，在≥180℃耐高温试验，350次试验后:产品无变色、开裂、变形现象，盒上盖开启，关闭应正常；笼盒耐冲击试验，≥1.5米高度垂直落地笼盒无裂痕或损伤。（提供具有CMA标识的第三方检测报告并标出相关指标予以证明）
▲2.小鼠笼盒规格≥380×200×160mm（长×宽×高，不含水瓶高），底盒高度≥13cm，笼底净面积≥530cm²。底盒采用圆角设计、无异型凸起部分（需提供实物照片）。
3.笼盒采用上部送风，上部排风方式，进排风阀具备自动关闭功能，当脱离笼架后能自动关闭以隔离笼盒内外空气。笼盖排风口304不锈钢过滤网装置，防止笼盒内粉尘或毛发进入风管内，插卡式安装（非螺栓式固定）拆装清理方便。
4.笼盒采用侧密封方式，硅胶密封圈安装在底盒上沿口，笼盒密封性好，经高温高压灭菌后无变形。（需提供产品实物照片）
5.全网罩结构设计，304不锈钢材质，水料同侧方便观察是否缺水缺料。主框不锈钢丝直径Φ≥3.0mm，内矩网格不锈钢丝直径Φ≥2.0mm，圆钢间隙≤8.0mm，动物或人员接触处无毛刺尖角。
▲6.笼盒顶部应设有超大生命窗与外界相通，生命窗内面积≥220cm²(需提供生命窗内缘实测尺寸照片及对应计算结果），防止停电后小鼠窒息。
▲7.生命窗滤膜压盖板采用一体式注胶密封结构（需提供滤膜压盖板一体式注胶密封结构的实物细节照片），非套装式的密封胶条垫圈，以确保密封性能的同时，防止笼盖经反复高温高压消毒后引起变形脱落。
▲8.生命窗覆盖≤0.3µm高效微生物过滤膜，具有BFE细菌过滤率≥99.99999% ，VFE病毒过滤效率≥99.9999%过滤功能（需提供具有CMA标识的第三方检测报告并标出相关指标予以证明）；高效过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌且不影响性能。
▲9.笼盒与搭扣采用一体成型脱模设计，一体式搭扣且无冗余组合部件（需提供底盒、盒盖及扣合后的实物细节照片），单手可开闭笼盒盖，方便管理人员操作。一体式搭扣设计，保证高温高压消毒时热胀冷缩系数相同搭扣不变形不脱落，且方便笼盒的叠加。
10.外置饮水瓶方式，小鼠饮水瓶容积≥250ml，水瓶有液位刻度，采用全新的PPSU原材料，瓶口、水嘴杆与笼盒连接处均有密封圈密封，无漏水现象。笼盖及笼底均应明确标识生产日期、材质、厂家LOGO等标识。
（三）小鼠笼架技术要求
1.笼架采用304不锈钢管制造，方管≥20mm×30mm×1.5mm，底部有≥4个不锈钢万向脚轮，其中≥2个带刹车装置。表面喷砂处理，无锐边及毛刺，可拆卸易清洗，可整体高温高压灭菌。
▲2.笼架：9列×10层，单面架90笼位，规格尺寸≤2000mm×500mm×2000mm（L×W×H，高度含脚轮不含顶部可拆卸风管），根据现场空间条件确保笼架高度能够自由推动进出饲养房内。
3.进排风设计：上送下排式。笼架顶部、底部横向风管直径≥88mm（提供安装于笼架上风管实测直径照片），确保通风效率和减少换气误差。竖向送风气管和排风气管采用304不锈钢异型气管，以利于空气通畅流动，减少排气管内杂质附着。
4.气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸快捷，方便用户清洗、消毒；气嘴口与笼盒接触点为硅胶软连接，有效保证了气密性。
5.笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，及时提醒用户笼盒在放置过程是否到位。
6.笼架的两侧纵向带有激光打印的坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D …，方便笼盒位置的准确记录。

（四）、售后条款
1、维护响应时间：2小时响应，24小时到场。
2、售后服务：设备生产企业原厂工程师提供售后服务，质保时间≥5年。
3、文件：提供现场安装图纸，提供操作手册。
4、安装调试及培训：设备厂家在安装现场提供原厂安装调试及培训服务。

三、投标人资格要求
1. 具有独立法人资格及医疗器械经营/生产许可证（如适用）；
2. 具备同类设备的生产或销售经验，需提供近3年类似项目业绩证明（附合同复印件）；
3. 具有良好的售后服务能力，需在安徽省设有常驻技术服务机构；
4. 未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单。
四、招标其他相关要求：
本项目采用现场议标，要求：
1. 投标人的身份证复印件和法人授权委托书、投标人公司证件复印件；
2. 生产厂家授权委托书、售后服务承诺各1份；
3. 设备资料：纸质2份、电子版资料1份（包括不限于生产厂家资质、产品注册证、技术参数）；
4. 技术人员现场介绍设备性能参数、价格及售后服务等，时间十五分钟以内。

五、开标时间及地点
时间：2026年10月26日9:00（8:30签到）；
地点：安徽省合肥市庐阳区长江中路357号，安徽中医药大学神经病学研究所附属医院12楼会议室。
六、联系方式
采购单位：安徽中医药大学神经病学研究所附属医院
地址：安徽省合肥市庐阳区长江中路357号
联系人：张先生
电话：19056164059；邮箱：zhangw6850@163.com。


备注：本公告最终解释权归采购单位所有，未尽事宜以招标文件为准。







安徽中医药大学神经病学研究所附属医院
2026年10月13日

